表8验收结论
	2026年5月27日，江苏地浦科技股份有限公司组织相关人员组成验收组，对废水排放口（DW001）更换安装的化学需氧量自动监控设施进行验收，验收人员现场勘察了自动监控设施的安装调试，查阅了由连云港莲枝环境检测有限公司编制的《江苏地浦科技股份有限公司废水污染源自动监测设备验收比对报告》（连云港莲枝环境检测有限公司L26012703-1）、江苏地浦科技股份有限公司编制的验收台帐报告，形成意见如下：
一、废水排放口（DW001）化学需氧量水质自动在线监测仪生产厂家为深圳市正奇环境科技有限公司（型号为WQ1000型，设备出厂编号为01042653）。在线监测仪运营维护单位为南京长距科技有限公司。

二、废水排放口（DW001）化学需氧量水质在线自动分析仪的选型安装、配套站房的建设基本符合《水污染源在线监测系统（COD Cr、NH3-N等）安装技术规范(HJ353 -2019)》的要求。

三、在线监测数据能够按照《污染物在线监控监测系统数据传输标准(HJ212-2025)》上传至在线监控平台。经核实，化学需氧量的监测数据与平台数据一致。

四、化学需氧量水质在线自动分析仪经连云港莲枝环境检测有限公司比对监测及质控样考核，结果均合格，符合《水污染源在线监测系统(COD Cr、NH3-N等)验收技术规范(HJ354-2019) 》要求。

五、验收组同意废水排放口（DW001）安装的化学需氧量水质在线自动分析仪通过验收。

六、后续要求

1.按HJ 354-2019要求进一步完善验收台账材料，规范开展验收比对工作，并严格落实验收材料的公示和监测结果的公开工作。

2.按照HJ 353-2019要求，完善站房配套设施，增设站房标牌，合理布局在线设备，确保自动监控设施安全、稳定运行，数据真实可靠，上传及时。
3.加强监测站房安全、卫生管理，进一步完善在线监测系统废液台账记录，严格管控废液收集及处置工作。

验收组（签名）：                 

                                                                                                           2026年5月27日


验收组成员签到表

企业名称：江苏地浦科技股份有限公司
监控点位：废水排放口（DW001）化学需氧量水质在线自动分析仪
验收时间：2026年5月27日
	类别
	工作单位
	姓名
	职务/职称
	联系电话
	备注

	验收小组成员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


